
评分标准

采购预算：140000元 总得分=价格分（30分）+技术参数分（45分）+商务及售后服务分（25分），总分100分

一、价格分（30分）

以有效投标文件中最低投标总价为评标基准价，投标报价等于评标基准价得30分。

其他投标人价格得分计算公式：价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30，计算结果保留2位小数。

出现以下任一情形按无效投标处理：

投标总报价超过140000元预算；

不具备医疗器械有效注册证；

报价未包含设备主机、全套配件、运输、装卸、安装调试、培训、税费等全部费用。

二、技术参数分（45分）

★为关键参数，不满足该条不得分；所有参数需提供注册证附件、彩页、技术白皮书等证明材料佐证。

（一）按压机构与机械结构（12分）

★按压原理：胸腔接触式按压，胸部无负荷、垂直按压、自动中心定位，背部硬质支撑（3分）。

驱动方式：电动电控，采用心泵机制模拟心脏搏动原理（2分）。

★机械为双侧支臂硬质固定结构，无弹性软质材料；设备上方设置操作界面；配置负压吸引杯，帮助胸廓回弹（3分）。

适用胸廓：最大胸宽46±2.5cm，胸腔高度14‑30cm，误差±1cm；双杆固定柱带胸部厚度测量标尺标识16‑25cm，误差±1cm（2分）。

★最大工作斜度60°，具备担架固定孔位，可在转运、下楼梯途中稳定实施按压（2分）。

（二）按压性能与模式（12分）

3.5英寸显示屏，可实时显示CCF按压分数、按压模式、按压深度、按压频率、按压时间及趋势图（2分）。

★按压频率100‑120次/分钟连续可调；按压深度0‑56mm，1mm步进连续可调，支持3档设置3.6cm、4.6cm、5.6cm，按压深度误差≤±0.2cm（3分）。

★具备15:2、30:2、CCV连续按压通气三种工作模式（2分）。

★按压深度释放比50%±3%，按压回弹深度与实际按压深度比1:1，保证按压完全回弹（3分）。

按压深度5.6cm时，实际按压峰值压力＞65公斤（2分）。

（三）电池、存储与数据通讯（11分）

★电池负载工况运行时间≥65分钟，充电时间≤100分钟；支持电池离线单独查看电量（3分）。

★低电量报警功能：橙灯声音提示后至少工作26分钟；橙灯闪烁报警后运行≥10分钟（2分）。

★数据存储≥16GB，至少存储10000个事件数据，支持U盘加密导出数据（3分）。

★设备支持WIFI，可实时传输监测、报警数据；抢救结束自动生成CPR抢救分析报告，统计CCF、按压总时间、中断时间、按压深度、频率等完整抢救数据（3分）。

（四）安规安全、环境及整机重量（10分）

★防电击Ⅱ类CF型，双重/加强绝缘，无需接地线，可用于救护车无地线环境；应用部分具备除颤防护，除颤无需移开设备（3分）。

★按压头故障自动归位，防止对患者造成伤害（2分）。

防尘防水：主机、电源适配器IP43，电池IP44（2分）。

环境适应性：工作温度‑15℃40℃；短时‑20℃+50℃不少于20min；存储‑30℃~+70℃，湿度5‑98%RH非冷凝（2分）。

★整机含1块动力电池重量≥7.3kg（1分）。

三、商务及售后服务分（25分）

（一）企业资质、业绩（5分）

具备有效营业执照、对应品类医疗器械经营许可证（2分，资质不全或过期扣1‑2分，无资质不得分）。

未被信用中国列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单（2分，有违规记录本项不得分）。

近3年有二级及以上医院急救类设备供货业绩（提供合同复印件）（1分，无业绩不得分）。

（二）交付、安装及培训（5分）

合同签订后承诺15日内完成到货、安装调试（3分；15日内完成得3分，16‑20日得1‑2分，超20日本项不得分）。

提供完整操作、维护培训方案，含现场实操培训、管理人员维护培训；提供全套出厂资料、合格证、配件清单（2分，方案简陋扣1‑2分）。

（三）售后服务（15分，整体三档评分）

1. 详细（15分）

整机质保期≥1年，电池等关键部件按厂家标准质保；

故障2小时响应，4小时内工程师到场；设备故障24小时无法修复提供同规格备用设备，免费使用；

本地有服务网点，急救设备配件备货充足，配件到货周期≤3天；

每年提供免费上门巡检校准，提供设备维护保养技术指导。

2. 一般（10分）

整机质保1年，电池按原厂标准质保；

故障4小时响应，8小时到场，无备用设备提供承诺；

配件到货周期5‑7天；仅提供书面维护说明书，无年度上门巡检。

3. 较差（5分）

整机质保期不足1年；

故障响应超过8小时，无明确上门时限；无备用设备方案；

配件供货周期长，无常态化巡检、校准服务。



