春风贵客牌GKQ5036XJHT6技术参数及配置：

1、底盘配置参数

| 序号 | 类 别 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车体尺寸（ mm） | 5341 × 1986 ×2465(长 x 宽 x 高) |
| 2 | 车体结构 | 承载式 |
| 3 | 医疗舱尺寸（ mm） | 2800 × 1720 × 1750（长 ×宽 ×高） |
| 4 | 总质量（kg） | 3220（汽油） |
| 5 | 发动机型号 | 汽油： ECOBOOST4G20E6L |
| 6 | 燃油种类 | 汽油 |
| 7 | 排量（ ml） | 1997(汽油） |
| 8 | 排放标准 | 国 VI |
| 9 | 额定功率（kw） | 162(汽油）220马力 |
| 10 | 轴距（ mm） | 3300 |
| 11 | 悬架类型 | 前 ：麦弗逊式独立悬架/后 ：霍奇基斯悬架 |
| 12 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 13 | 变速箱 | 6MT |
| 14 | 制动器类型 | 前 ：通风盘式/后 ：盘式 |
| 15 | 最高车速（km/h） | 170(汽油） |
| 16 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 17 | 额定载客（人） | 6-8 |
| 18 | 防抱死系统 | 博世 ABS |

| 19 | 车内中控锁/遥控钥匙 | 有 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 开门方式 | 后： 180°双开门/侧 ：手动侧滑门 |
| 21 | 舒适配置 | 多功能方向盘、倒车视频 |

# 2、医疗舱配置

| 序号 | 改装项目 | 技术参数/主要功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、 内饰装配系统 |  |  |  |
| 1 | 医疗舱内饰顶 | 内饰车顶采用高强度、抗冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的国标≥ 0.5密度的 PVC 材料 ，顶部内饰采用整块 PVC 板材料无缝成型 | 1 套 |
|  |  | 车辆顶部及侧围预埋金属件 ，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处 理 ，增加整车顶部及侧围强度 ，增加顶部载重能力。 | 1 套 |
| 2 | 隔断 | 驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带密闭性推拉观察窗，方便驾驶舱与医 疗舱人员交流以及物品传送） | 1 套 |
| 3 | 舱内左侧氧气瓶柜 | 配置氧气瓶底座、 固定支架。 | 1 套 |
| 4 | 舱内多用医药吊柜 | 吊柜带推拉有机玻璃 ，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、骨科支具、 一次性医疗卫生用品等 | 1 套 |
| 5 | 舱内左侧长医疗柜 | 国标 ≥0.5密度 PVC 轻型环保材料、柜门带推拉有机玻璃、里面可放置药 品等医疗用品；柜面平台边缘突出 3CM 或安装不锈钢护栏 ，平台上面 可放置多台设备。 | 1 套 |
| 6 | 医疗舱隔断后侧立柜 | 含储物柜 ，柜门采用单开门或下掀式内嵌有机玻璃。 | 1 套 |
| 7 | 隔断后多功能医疗柜 | 护士护理多功能操作平台医疗柜 ，采用轻型环保材质。 | 1 套 |
| 8 | 舱内左侧立式多层设 | 三层上下可调节 ，带减震棉 | 1 套 |

|  | 备支架 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 输液挂钩 | 2 个折叠挂钩 ，未使用时此装置可向舱顶收起 ，避免对人员造成损伤 | 1 套 |
| 10 | 舱门顶部边缘软包 | 舱内顶部边缘软包处理 ，纤维仿真皮 ，防止碰撞 | 1 套 |
| 11 | 隔音装置 | 医疗舱车体侧围及顶部采用 EVA 隔音材料 ，降低医疗舱噪音。 | 1 套 |
| 12 | 多功能温湿度计 | 多风口感应 ，测量数据准确 ，实时检测舱内温湿度变化 | 1 套 |
| 13 | 医用地板 | 医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗。 | 1 套 |
|  |  | 医用地板下置 PVC 阻燃板。 | 1 套 |
| B、一体化智能供电系统 |  |  |  |
| 1 | 智能电箱控制 | 所有医疗舱线路采用智能电箱控制 ，综合布线 ，集中控制；智能电箱内 配有保险标识 ，便于故障排查；智能电箱对外连接均采用插接件连接， 操作简单方便。逆变器输出功率≥1500W，并集成在电箱内，无需另行 安装。正弦波输出，稳频稳压，纹波小,能确保各种设备和心电图仪等精 密仪器的稳定运行。 | 1 套 |
| 2 | 自动充电及智能电源 保护系统 | 主副双电瓶，将钥匙转动到第 2 挡 ，副电瓶与主电瓶通电连接 ，副电瓶 开始充电 ， 同时保障在主电瓶无电时 ，也可通过此连接启动车辆； b、 电源延时功能 ：采用时间继电器、 断电继电器及中央控制盒组成电 源延时功能 ：当汽车钥匙置于 ACC 或 2 档时 ，控制信号接入时间继电 器 ACC 端 ，正常工作 ，输出端输出正电到断电继电器 ，断电继电器线 圈得电后吸合 ，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正常 工用；当汽车钥匙拔出时 ，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设 备上的相应旋钮调节 ，可调 8 秒到 10 分钟） ，当时间到达时 ，时间继 | 1 套 |

|  |  | 电器输出端无电压输出 ，断电继电器线圈掉电断开吸合 ，切断电池与中 央控制盒的通路 ， 医疗设备无电。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 交/直流插座 | 组合插座、可接三/二孔的 220V 多功能插座 5 个 ， 12V 交流插座 2 个 | 1 套 |
| 4 | 控制面板 | 整车电路集成控制面板 1 套，安装在隔断后左侧立柜上。驾驶室顶部安 装 1 套 ，后门安装 1 套。 | 3 套 |
| C、照明、消毒系统 |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 可独立控制 ，消毒灯具备定时延时开启功能 | 1 套 |
| 2 | 医用射灯 | 3*1W 色温中性白 ，具备可调节功能 | 2 套 |
| 3 | 顶部照明灯 | LED 高亮照明灯 ，亮度可调。 | 2 套 |
| 4 | 后尾部场外照明灯 | 12V、投光灯、正白光 | 1 套 |
| D、供氧系统 |  |  |  |
| 1 | 氧气管道 | 采用无缝焊接的医用紫铜管作为氧气管道。 | 1 套 |
| 2 | 氧气瓶 | 10L、钢质无缝 ，含固定支架 | 2 套 |
| 3 | 氧气汇流排 | 两路集中供氧；经减压、调节、稳压、过滤后，能减少安全隐患的存在； 节约换钢瓶的次数；方便操作 ，方便医护人员查看氧压表 ，减轻操作人 员的劳动强度。 | 1 套 |
| 4 | 湿化器快速转换接口 | 插头体总成(氧气) | 2 套 |
| 5 | 湿化器 | 流量调节阀和湿化杯连为一体 ，湿化杯可以 360°旋转 | 1 套 |
| 6 | 氧气终端 | 吸氧用终端连接湿化器 ， 呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头 | 2 套 |
| E、空调排风系统 |  |  |  |
| 1 | 空调系统 | 前后独立控制、可调节风速 ， 内部焊接空调支架 | 1 套 |

| 2 | 双向换气扇 | 车厢内换气次数 30 次/小时 ，排气量 7.5m3/min | 1 套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 暖风系统 | 暖风独立控制、可调节风速 | 1 套 |
| F、担架、座椅系统 |  |  |  |
| 1 | 长排柜式座椅 | PVC 轻型环保材料、蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶 手 | 1 套 |
| 2 | 朝前座椅 | 右侧长条座椅前部安装一个单人座椅 | 1 套 |
| 3 | 自动上车担架 | 高端铝合金自动上车担架，承重≥175KG | 1 套 |
| 4 | 自动上车担架配套担 架平台 | 采用优质不锈钢材料制作 ，辅助担架上下车 | 1 套 |
| 5 | 铲式担架 | 采用优质铝合金材料制作 ，置于车辆左侧后门上固定 | 1 套 |
| G、 医疗警示外观系统 |  |  |  |
| 1 | 蓝色嵌入式警灯 | 车顶安装超高亮度 LED 蓝色嵌入式警灯 | 1 套 |
| 2 | 左右两侧爆闪警示灯 | 车辆左右两侧安装超高亮度 LED 方形警灯 | 3 套 |
| 3 | 尾部两侧爆闪警示灯 | 车辆尾部两侧安装超高亮度 LED 方形警灯 | 2 套 |
| 4 | 驾驶室安装警报、 警灯控制器 | 工作方式:警报器面板控制 1. 警报器音调调节 2. 灯控制 | 1 套 |
| 5 | 医疗舱玻璃窗膜 | 医疗舱侧门车窗玻璃全贴全深色太阳膜 ，保护病人隐私 | 1 套 |
| 6 | 车身外观 | 安装客户要求定制 | 1 套 |
| H、辅助系统 |  |  |  |
| 1 | 顶部安全扶手 | 喷塑钢制扶手 | 1 套 |
| 2 | 中门上车扶手 | 喷塑钢制扶手 | 1 套 |
| 3 | 驾驶室、 医疗舱对讲系统 | 车载双向对讲 | 1 套 |
| 4 | 中拉门推拉窗 | 平贴推拉玻璃窗 | 1 套 |
| 5 | 钢质污物桶 | 不锈钢、 5L | 1 套 |
| 6 | 专用灭火器 | 2KG | 1 套 |
| 7 | 安全锤 | 智能警报 | 1 套 |
| 8 | 尾门踏板防撞条 | 不锈钢 | 1 套 |
| 9 | 侧门上车踏板 | 采用专业定制的安装支架与车身骨架连接 ，踏板面采用防滑处理材质 | 1 套 |
| 10 | 导航后视一体机 | 导航带行车记录仪、到车后视、 医疗舱内监控 | 1 套 |
| 11 | 驾驶室座椅软包 | 驾驶室座椅皮质拼接软包 | 1 套 |
| 12 | 整车密封胶 | 医疗舱柜劈与地板接缝处 ，柜体与车体接缝处全部密封胶处理 | 1 套 |
| 13 | 柜体边缘 铝合金包边 | 医疗舱柜体边缘做金属包边线条处理 ，铝合金材质 ，圆角弧形造型（减 少行车过程中不必要的磕碰所带来的人员损伤） ，线条光泽有亮度、质 感、美观 ，瞬间提高舱内色调。 | 1 套 |
| 14 | 360度倒车影像 | 全车360度倒车影像，提高安全性。 | 1 套 |